Microscope à force atomique

Travail spécifique 2012

Fumeaux Maude

Table des matières

1.	Historique	3

2.	Généralité  et principe	3

3.	Terminologie	3

4.	Comparaison entre microscopes	4

5.	Les forces	4

5.1. Forces de Van Der Waals	4

5.2. Forces de répulsion à courte portée	5

5.3.  Autres forces	5

6.	Eléments de l’AFM	5

6.1.	La sonde : pointe et levier	5

6.1.1.	Paramètres des pointes	6

6.1.2.	Exemple de caractéristiques : sondes de forme « Poutre »	7

6.1.3.	Exemple de caractéristiques : sondes de forme « Triangle »	8

6.2.	La chaine de détection	8

6.3.	L’émission : le laser	9

6.4.	La réflexion : le dos de la pointe	9

6.5.	La détection : le détecteur 4 quadrants	9

6.6.	Le système de balayage : le scanner	9

6.7.	Système de contrôle : Paramétrage, consignes, visualisation	11

7.	Les différents modes de travail utilisés dans notre laboratoire	11

7.1.	Le mode tapping	11

7.2.	Le mode contact	12

7.2.1.	Le mode hauteur ou mode à force constante	12

7.2.2.	Le mode force ou mode à hauteur constante	12

8.	CPII	12

8.1.	Vue éclatée	12

8.2.	Les différentes composantes du  CPII	12

8.2.1.	L’ordinateur et son contrôleur	13

8.2.2.	Son optique de grossissement	13

8.2.3.	Sa table pneumatique	13

8.2.4.	Sa tête	13

8.2.5.	Son détecteur  quatre quadrants	13

8.2.6.	Son Laser	13

8.2.7.	Son support et son binôme pointe/levier	13

8.2.8.	Son scanner	13

8.3.	Paramètre de mise en marche du CPII	14

8.3.1.	Réglage laser	14

8.3.2.	Fréquence de résonnance  (mode tapping)	14

8.3.3.	Slope (pente)	16

8.3.4.	Rate (vitesse de balayage)	16

8.3.5.	Size (Surface de balayage)	16

8.3.6.	Gain (sensibilité de la boucle de contre réaction).	16

8.3.7.	Set P (Z)	17

8.3.8.	Drive (amplitude).	17

9.	Mesures couramment effectuées	17

9.1.	Signal topographique en mode tapping	17

9.1.1.	Photo	17

10.	Traitement des résultats	18

10.1. Flatten	18

10.2. Analyse	18

10.3. Exemples d’artéfacts	19

11. Conclusion	19

12. Bibliographie	19

13.	Tables des illustrations	20

Microscope à force atomique

Figure 1 : empreinte de diamant

Historique

La microscopie à force atomique doit son invention en 1985 aux physiciens Heinrich Rohrer (suisse) et Gerd Binning (allemand) tous deux prix Nobel de physique, en 1986.

# Généralité  et principe

La microscopie à force atomique est une méthode permettant de réaliser une cartographie tridimensionnelle ou de caractériser les propriétés physiques d’un matériau à l’échelle nanométrique. Son principe repose sur la détection des forces atomiques s’exerçant entre la surface de l’échantillon et une pointe d’à peine quelques micromètres de hauteur.

Cette technique permet de travailler sous vide, à l’air ambiant et dans les liquides (eau et solvants).

Figure 2 : principe de fonctionnement

# Terminologie

Le microscope à force atomique est un microscope à effet de forces et l’acronyme anglais décrivant la façon la plus générale pour ce type de microscope est  SFM (Scanning Force Microscope). Plusieurs acronymes du type XFM (X = variable) sont utilisés pour indiquer la force spécifique mesurée, comme par exemple MFM (Magnetic Force Microscopy), FFM (Friction Force Microscopy). La dénomination AFM doit être réservée plus particulièrement au mode de fonctionnement correspondant au contact entre la pointe et la surface. En français, l’expression microscope à effet de forces est très peu utilisée et par conséquent dans la suite de cette présentation  on utilisera la dénomination « microscope à force atomique = AFM » qui est plus couramment employée et qu’il faudra comprendre ici dans son sens le plus général.

# Comparaison entre microscopes

Figure 3 : champs d’applications

Les forces

Figure 4 : courbes de réponse de force

## 5.1. Forces de Van Der Waals

Les forces de Van de Waals (VdW), du nom du Hollandais Johannes Diderik Van der Walls, (1837 -1923), prix Nobel de physique 1910, sont des forces électromagnétiques résiduelles faibles, d’origine quantique, s’exerçant entre des molécules et même des atomes neutres.

## 5.2. Forces de répulsion à courte portée

En rapprochant la pointe de la surface à quelques angströms (10-10 [m]), les nuages électroniques des ions vont se recouvrir et créer une force répulsive qui augmente rapidement, si l’on continue de rapprocher les deux corps. C’est une force à courte portée. Elle est liée au principe d’exclusion de Pauli, lors de l’interpénétration des cortèges électroniques.

## 5.3.  Autres forces

Il existe d’autres forces : les forces de capillarité, les forces électrostatiques, les forces magnétiques, …

Eléments de l’AFM

3

2

1

- La sonde : levier et pointe.

- Chaine de détection : laser miroir, photodiode

- Système de balayage : Piézoélectrique.

- Système de contrôle : Paramétrage, consignes, visualisation.

1

2

3

4

Figure 5 : éléments de l’AFM

## La sonde : pointe et levier

Le couple levier pointe est l’élément essentiel pour l’obtention d’une mesure efficace. En effet la pointe interagit directement avec la surface. Cet élément doit absolument être adapté au type d’échantillons, à la mesure effectuée et au mode de travail choisi.

Ce binôme est composé d’un bras de levier très mince faisant office de ressort, dont la forme est soit rectangulaire, soit en « V » et qui porte à l’extrémité une pointe très fine.

Le microlevier, pour son bon fonctionnement, doit remplir plusieurs conditions :

- La constante de raideur du microlevier k doit être assez petite pour qu’une faible interaction entre la pointe et l’échantillon puisse être détectée.

- La fréquence de résonance du microlevier doit être élevée (kHz) pour minimiser la sensibilité aux vibrations extérieures.

La pointe aussi, pour son bon fonctionnement, doit remplir plusieurs conditions :

- Pour étudier une surface à l’échelle atomique, une pointe extrêmement fine à très petit rayon de courbure est nécessaire. De façon ultime, des pointes monoatomiques bien définies sont désirables, car les images d’AFM dépendent de façon critique de l’extrémité de la pointe.

- Pour étudier les surfaces relativement rugueuses, l’angle de cône de la pointe doit être aussi petit que possible de façon à ce que la pointe puisse pénétrer dans les trous ou sillons profonds de la surface.

Evidemment la qualité des pointes est très importante pour atteindre une bonne résolution. Initialement celles-ci étaient constituées d’un petit diamant collé à l’extrémité de leurs bras de levier. Actuellement, elles sont fabriquées en même temps que le microlevier et sont faites principalement en Nitrure de Silicium (Si3N4). Leurs formes typiques est une pyramide à base carrée avec une extrémité en forme de calotte sphérique.

### Paramètres des pointes

Voici, un exemple de site concernant les pointes des fabricants µmash :

Figure 6 : http://www.spmtips.com/

### Exemple de caractéristiques : sondes de forme « Poutre »

#### La pointe (mode tapping)

Typical probe tip radius
1 nm

Height of extratip
100-500 nm

Probe material
Tungsten*

Total probe tip height
20..25 µm

Ful tip cone angle : 40°

Total tip height : 20-25µm

Probe material : n-type silicon (doped)

Probe bulk resistivity : 0.01-0.05 Ω/cm

The full cone angle may be less than 40° at the last 200µm of the tip end

#### Le levier

Pour les pointes « poutres », voici les caractéristiques de la série 14 :

Figure 7 : pointe pour le mode tapping

| Cantilever | Resonant frequency [Hz] |  |  | Spring constant [N/m] |  |  | Length L ± 5µm | Width W ± 3 µm | Thickness T ± 0.5µm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |  |  |  |
| Series 14 | 110 | 160 | 220 | 1.8 | 5.7 | 12.5 | 125 | 35 | 2.0 |

### Exemple de caractéristiques : sondes de forme « Triangle »

Il y a plusieurs sortes de pointes à forme « triangle ». Par exemple, les pointes NSC11A et NSC11B. Leurs principales caractéristiques sont les suivantes :

Figure 8 : pointe pour le mode contact

| Cantilever | Resonant frequency [Hz] |  |  | Spring constant [N/m] |  |  | Length L ± 5µm | Width W ± 3 µm | Thickness T ± 0.3µm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |  |  |  |
| NSC11 A | 45 | 60 | 75 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 200 | 40 | 2.0 |
| NSC11 B | 260 | 330 | 420 | 23 | 48 | 91 | 90 |  |  |

C

La chaine de détection

A

Elle est constituée de 3 éléments.

- Laser

B

Dos de la  pointe (réflexion du laser)

- Détecteur 4 quadrants

Figure 9 : chaine de détection

Le laser est aligné manuellement sur la pointe du microscope pour que la réflexion de celui-ci se trouve au centre du détecteur 4 quadrants. C’est la mise à zéro de la mesure.  La pointe, en se mettant en  mouvement via le scanner,  modifie l’angle de déflexion du rayon laser suivant la topographie de surface ou des forces engendrées par l’échantillon. Le rayon laser se déplace sur le  4 quadrants et modifie la conductivité des jonctions optoélectroniques. Le détecteur 4 quadrants transforme ce signal lumineux en signal électrique.

## L’émission : le laser

Le faisceau laser est généré par une diode alimentée en base tension avec une puissance maximum de 0.2mW. La longueur d’onde émise est comprise entre 600[nm] et 700[nm]. Ce laser est de classe II.

## La réflexion : le dos de la pointe

La pointe a plusieurs caractéristiques physiques. Il y en a une dont on ne parle pas souvent, qui est sa réflexion. En effet, le dos de la pointe doit être en mesure de réfléchir le faisceau laser avec un minimum de perte d’intensité. Certaine pointe on déjà une réflexion suffisante  intrinsèque aux matériaux utilisés pour sa fabrication. D’autres doivent impérativement disposer d’un revêtement supplémentaire souvent à base d’or ou de cobalt.

## La détection : le détecteur 4 quadrants

Topographie = 	(A+B) – (C+D)

Figure 10 : détecteur 4 quadrants

Le détecteur quatre quadrants (ou deux quadrants) est composé de quatre diodes ou transistors optoélectroniques qui réagissent à la position du faisceau laser. En effet, l’intensité du faisceau agit sur la conduction électrique des diodes ou des transistors au niveau de leurs jonctions PN.

La combinaison mathématique des détecteurs telle que  démontrée ci-dessus va nous permettre de travailler avec différents modes.

## Le système de balayage : le scanner

Le scanner va permettre la mise en  mouvement de l’échantillon et pouvoir ainsi balayer la surface selon nos besoins. Différents types de scanners peuvent être montés sur le microscope. Tout dépend de la surface et de la résolution souhaitée.

Figure 11 : scanner

Un scanner fonctionne sur le principe du piézoélectrique. La piézoélectricité est la propriété que possèdent certains corps à se polariser électriquement sous l’action d’une contrainte mécanique et réciproquement de se déformer lorsqu’on leur applique un champ électrique.

Il faut néanmoins savoir que ces systèmes doivent être dès le départ proprement calibrés. En effet le scanner comprend certaines imperfections telles que :

Une non linéarité intrinsèque					Le phénomène d’hystérésis

Figure 12 : courbe de non linéarité intrinsèque

Figure 13 : courbe d’hystérésis

Le vieillissement

Figure 14 : courbe de vieillissement

Voilà pourquoi une calibration régulière du scanner est indispensable.

Figure 15 : comparaison d’un scanner calibré

### Système de contrôle : Paramétrage, consignes, visualisation

Comme une grande partie des appareils de mesures complexes, les AFM sont gérés  par un ordinateur. Par l’intermédiaire du software  du constructeur, nous pouvons paramétrer, contrôler, visualiser et mettre en forme nos résultats.

La première étape est d’ajuster les paramètres du microscope. Nous devons déterminer le mode de fonctionnement, les paramètres de pointes et ajuster l’interaction pointe-échantillon.

Une fois ces paramètres optimisés, l’acquisition des signaux s’enregistre automatiquement sous la forme d’une image. Un système d’asservissement permet à la pointe de mesurer les caractéristiques de surface en suivant le relief de l’échantillon.

A la suite de cette acquisition, les résultats seront traités et mis en forme selon les besoins.

# Les différents modes de travail utilisés dans notre laboratoire

## Le mode tapping

Figure 16 : le levier en mode tapping

Sur l’échantillon, le microlevier oscille près de sa fréquence de résonance à une amplitude suffisamment élevée de façon à ce que la pointe vienne tapoter la surface. Celle-ci ne vient que périodiquement en contact avec l'échantillon et les forces de friction sont ainsi évitées. L'image hauteur représente la topographie de surface. La variation de l'amplitude d'oscillation est utilisée comme signal d'asservissement afin de corriger le déplacement en z, pour conserver l'amplitude constante et ainsi suivre la morphologie de surface. Le mode tapping est approprié à l’analyse des polymères et à des échantillons biologiques. Il fonctionne également en milieu liquide.

    - Contraste de phase

L’option contraste de phase est utilisée en mode tapping. Le mouvement d'oscillation de la pointe peut également être caractérisé par son déphasage par rapport au mouvement d'oscillation du piezo qui l’entraîne. Ce déphasage change quand la pointe rencontre des régions avec des propriétés de surface différentes ; l’enregistrement du déphasage donne un contraste caractéristique de l'adhésion et/ou de l'élasticité, selon la nature de l'échantillon. De plus, même sur un échantillon homogène, le signal obtenu permet souvent d’obtenir une meilleure résolution morphologique que sur les images hauteur et amplitude.

## Le mode contact

Figure 17 : mode contact

En mode contact, les principales forces d’interaction entre la pointe et la surface sont des forces répulsives de très courte portée (quelques nm au maximum). En mode contact, deux modes d’imagerie sont possibles : le mode hauteur et le mode force.

### Le mode hauteur ou mode à force constante

Il est le plus couramment utilisé. La déflexion du microlevier est maintenue constante par une boucle d’asservissement, qui pilote le déplacement de la céramique piézo-électrique sous l'échantillon. Les lignes d'équiforces sont donc interprétées comme la topographie de l'échantillon : le contraste de l'image est dû uniquement au déplacement en « z » du piézo.

### Le mode force ou mode à hauteur constante

La hauteur de l’échantillon est maintenue constante et la déflexion du microlevier est enregistrée. Ce mode donne également des informations topographiques, mais il introduit une limite dans le choix de l’échantillon : il doit être très peu rugueux de manière à ce que le microlevier puisse suivre la surface sans être endommagé. Ici le contraste de l’image est uniquement dû aux variations locales de forces. Ce mode est généralement utilisé pour obtenir des images à l’échelle atomique.

Trace

Ligne

Retrace

# CPII

## Vue éclatée

## Les différentes composantes du  CPII

Figure 18 : CPII

### L’ordinateur et son contrôleur

Figure 19 : ordinateur

Il est directement relié à l’AFM. Il permet l’acquisition d’images, et le paramétrage du microscope.

### Son optique de grossissement

Figure 20 : optique

Il permet d’effectuer les réglages de bases : position de l’échantillon, mise en place du laser sur la pointe, hauteur de la pointe, …

### Sa table pneumatique

Elle permet une qualité de signal nettement supérieure en diminuant les vibrations parasites environnementales grâce à ses cousins d’air.

Figure 21 : table

Sa tête

Figure 22 : tête

Elle peut bouger dans les trois axes X, Y, Z. Elle est composée d’un système de détection (laser réflexion, détecteurs) et d’une pointe. Les réglages du laser et du détecteur quatre quadrants se font à partir de petites molettes Le choix du mode de travail se fait aussi par celle-ci.

### Son détecteur  quatre quadrants

Figure 23 : détecteur

Il permet de détecter les mouvements de déflexion verticaux et horizontaux. La différence d’intensité, entre les quadrants du bas et du haut de la photodiode, est proportionnelle aux mouvements en « Z » du microlevier, quant à la différence d’intensité, entre les quadrants de gauche et de droite, elle est proportionnelle à sa torsion.

### Son Laser

Figure 24 : laser

C’est une diode laser alimentée par une basse tension avec une puissance maximum de 0.2 [mW]. La tête du microscope est pourvue d’un laser de Classe II.

### Son support et son binôme pointe/levier

Figure 25 : support pour tip

Figure 26 : tip

La pointe est déjà fixée sur un support plastique, ce qui nous permet de la positionner facilement sur le support du microscope, qui sera inséré dans la tête.

### Son scanner

Le scanner constitue la partie mobile de l’AFM. L’échantillon est placé et collé sur un disque magnétique. Celui-ci est positionné sur le scanner et est directement fixé par aimantation.

## Paramètre de mise en marche du CPII

### Réglage laser

Pour commencer, il faut descendre la pointe proche de la surface afin d’ajuster le laser et le détecteur.

Figure 27 : réglage du lasser

### Fréquence de résonnance  (mode tapping)

Le système le fait automatiquement et nous permet de contrôler l’état de la pointe. La fréquence optimale, symbolisée par une croix, doit se trouver sur la droite de la pente et correspondre aux spécifications du fabriquant.

Figure 28 : recherche de la fréquence de résonnance

La pointe est ensuite engagée sur la surface et le réglage des paramètres permettant d’optimiser l’image peut se faire.

Figure 29 : pointe et  son ombre

Descente de la pointe

Figure 30 : pointe sur son ombre

Les réglages ci-dessous se font par l’intermédiaire de ce menu :

Figure 31 : menu réglages

### Slope (pente)

La pente se règle visuellement, il faut que le signal soit le plus plat possible. En effet l’échantillon n’est que rarement plat et il faut dans un premier temps ajuster digitalement la pente. Voir photos ci-dessous :

Figure 32 : pente mal réglée

Figure 33 : pente réglée correctement

### Rate (vitesse de balayage)

La vitesse de balayage se règle en fonction du rapport signal / bruit. En effet si la vitesse est très rapide la pointe ne peut pas suivre proprement le relief de l’échantillon et la qualité de la mesure diminue. En revanche si la vitesse est lente la sensibilité sera meilleure mais le temps d’acquisition peut –être très long.

### Size (Surface de balayage)

C’est la surface sur laquelle on veut cibler le balayage. Ses limites sont  de 1 à 100 [m].

### Gain (sensibilité de la boucle de contre réaction).

Sur oscillation

Sous réactivité

Figure 34 : réglage du gain

Le gain correspond à la sensibilité du scanner à suivre le relief de l’échantillon. Plus le gain est grand plus la précision sera marquée mais attention à la sur oscillation du signal. En effet si le gain dépasse une certaine limite celui-ci devient très instable et se traduit par un signal très parasité. En revanche si le gain est trop faible la précision peut-être considérablement réduite

### Set P (Z)

C’est la distance entre la pointe et l’échantillon. Celle-ci peut être ajustée selon le type d’échantillon. Toutefois, si la distance pointe échantillon est trop grande la pointe va décrocher de la surface et le signal sera perdu. A l’autre extrême la pointe peut venir s’écraser sur l’échantillon, ce qui risque d’endommager la pointe et la surface.

### Drive (amplitude).

Figure 35 : set P et drive

Le drive est l’intensité à laquelle la pointe va tapoter l’échantillon. En effet la pointe se règle sur sa fréquence de résonnance et sur son amplitude. Ce paramètre est ajusté selon le type d’échantillon.

# Mesures couramment effectuées

## Signal topographique en mode tapping

Le mode « tapping » nous intéresse particulièrement, car nous mesurons généralement des matériaux mous de type polymères, qui se détériorent facilement sous la pression d’une pointe. Nous mesurons des croissances de polymères type «brush » dans le but d’obtenir des profils topographiques. Nous avons aussi procédé à quelques mesures de rugosités surfaciques.

### Photo

Silicone Oxyde

Polymère

Figure 36 : image couramment faite

# Traitement des résultats

## 10.1. Flatten

« Le Flatten » est un traitement d’image permettant de soustraire les défauts de forme. En effet, une image AFM  brute est déformée par le rayon de courbure du scanner. Le balayage ne se fait pas de manière plane et doit être aplatie par l’intermédiaire de la fonction « flatten ». Cette fonction, nous permettra de comparer plus facilement les images entre elles.

Figure 37 : programme pour le flatten (à droite image avant, à gauche image après)

## 10.2. Analyse

Le programme d’analyse de cet AFM nous permet d’avoir des images en 3D, de mesurer des profils et de faire des calculs surfaciques de rugosité.

Figure 38 : mesure d'un profil

Figure 39 : image 3D

## 10.3. Exemples d’artéfacts

Voilà quelques artéfacts dus à la forme de la pointe…

Figure 40: artéfacts

Il faut faire attention aux paramètres physiques de la pointe, car ils vont engendrer des artéfacts spécifiques à celle-ci.

# 11. Conclusion

L’AFM est un instrument de mesure à haute résolution, qui est toujours en développement, par exemple pour améliorer la rapidité des images. Il est très fiable lorsque la pointe est correctement choisie et que tous les paramètres de mise en marche sont optimisés.

# 12. Bibliographie

  - Sites internet

http://fabrice.detrez.free.fr/Doc/AFM.pdf

nicolas.battaglini@univ-paris-diderot.fr

http://www.spmtips.com/

  - Thèses

Zhonghuai WANG, Développement d’un Microscope à Forme Atomique Multifonctionnel Associé à un Microscope Electronique à Balayage, ESIEC, 1997

# Tables des illustrations

Figure 1 : empreinte de diamant	3

Figure 2 : principe de fonctionnement	3

Figure 3 : champs d’applications	4

Figure 4 : courbes de réponse de force	4

Figure 5 : éléments de l’AFM	5

Figure 6 : http://www.spmtips.com/	6

Figure 7 : pointe pour le mode tapping	7

Figure 8 : pointe pour le mode contact	8

Figure 9 : chaine de détection	8

Figure 10 : détecteur 4 quadrants	9

Figure 11 : scanner	9

Figure 12 : courbe de non linéarité intrinsèque	10

Figure 13 : courbe d’hystérésis	10

Figure 14 : courbe de vieillissement	10

Figure 15 : comparaison d’un scanner calibré	10

Figure 16 : le levier en mode tapping	11

Figure 17 : mode contact	12

Figure 18 : CPII	12

Figure 19 : ordinateur	13

Figure 20 : optique	13

Figure 21 : table	13

Figure 22 : tête	13

Figure 23 : détecteur	13

Figure 24 : laser	13

Figure 25 : support pour tip	13

Figure 26 : tip	13

Figure 27 : réglage du lasser	14

Figure 28 : recherche de la fréquence de résonnance	14

Figure 29 : pointe et  son ombre	15

Figure 30 : pointe sur son ombre	15

Figure 31 : menu réglages	15

Figure 32 : pente mal réglée	16

Figure 33 : pente réglée correctement	16

Figure 34 : réglage du gain	16

Figure 35 : set P et drive	17

Figure 36 : image couramment faite	17

Figure 37 : programme pour le flatten (à droite image avant, à gauche image après)	18

Figure 38 : mesure d'un profil	18

Figure 39 : image 3D	18

Figure 40: artéfacts	19